WIW.DA-241/11/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,                            O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB MNIEJSZEJ OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP.
na dostawę wyposażenia pomiarowego 

(WSZ: 333270000 – przyrządy i aparatura nastawna i kontrolna)

I. Zamawiający

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

tel. (077) 4575010, tel/fax (077) 4575461
www.wiw.opole.pl

godziny urzędowania: 700 - 1500

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) w  trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż z dostawą do siedziby zamawiającego wyposażenia pomiarowego.

1. Automatyczny analizator immunoenzymatyczny – 2 sztuki
    Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. Certyfikat CE, aparat fabrycznie nowy.
2. Konstrukcja zintegrowana z wbudowanym: pipetorem, transportem płytek, płuczką,     inkubatorami i czytnikiem.
3. System otwarty umożliwiający wykonanie wszystkich standardowych testów ELISA.
4. Automatyczny analizator czteropłytkowy umożliwiający doładowywanie prób pacjentów i reagentów w trakcie pracy. Możliwość doładowania do 7 płytek.
5. Analizator wykonujący całą procedurę testu ELISA na pokładzie (bez przenoszenia mikropłytek do innych urządzeń). 
	6. Aparat pracujący na próbkach pierwotnych w probówkach o średnicy 10-16 mm.

7. Aparat posiadający detektor skrzepów.
8. Wbudowane 4 niezależne inkubatory z programowaną temperaturą inkubacji od temp. pokojowej do 50°C.

9. Wbudowane 4 inkubatory przeznaczone do inkubacji w temp. pokojowej. 

10. Końcówki do pipetowania powleczone grafitem, konduktometryczna metoda pomiaru poziomu płynów.

11. Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek.
12. Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący próbki i odczynniki

13. Wbudowana automatyczna płuczka ośmiokanałowa, butle na cztery rodzaje płynów płuczących jednocześnie, z czujnikiem poziomu cieczy.

14. Możliwość wpisania wzorów matematycznych oraz zaprogramowanie różnych rodzajów krzywych standardowych.
15. Przeliczanie wyników absorbancji i automatyczna interpretacja wyników.

16. Automatyczna procedura utrzymania aparatu, dzienna, tygodniowa, miesięczna.

17. Możliwość użycia aparatu jako jedno z wymienionych urządzeń: pipetor, płuczka, inkubator, czytnik.

Wyposażenie

1. Analizator sterowany komputerem typu PC (oprogramowanie w systemie Windows), umożliwiający archiwizację wyników oznaczeń i ich późniejsze odszukiwanie.

2. Analizator wyposażony w kolorowy monitor i drukarkę.

3. Do aparatu dołączony zestaw walidacyjny ELISA spełniający poniższe warunki:

1) Test przeznaczony do sprawdzania analizatorów ELISA.

2) Test musi zawierać mikropłytkę i niezbędne odczynniki: kontrolę, koniugat, substrat i odczynnik hamujący. 

3) Procedura nie dłuższa niż 2 godziny.

4. Aparat wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie procedur testów weterynaryjnych różnych producentów.

5. Aparat wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wykonanie testu walidacyjnego.

6. Aparat z zaprogramowanymi procedurami: samego czytania, samego płukania, inkubacji krótkiej i długiej, procedura całonocna.

7. Oprogramowanie zawierające moduł „ratowanie wyników" do testów ilościowych.

Wymagania pozostałe

1. Gwarancja minimum 24 miesiące.
2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez firmę zarejestrowaną                      w Polsce. Czas reakcji serwisu 24 godziny od zgłoszenia awarii.

3. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona razem z analizatorem.

4. Podłączenie aparatu do sieci laboratoryjnej.
5. Nie limitowany czas szkolenia personelu obsługującego aparat.

Tipsy do analizatora

1. Końcówki do pipetowania powleczone grafitem, konduktometryczna metoda pomiaru poziomu płynów.

2. Końcówki pakowane w „bloki” po 96 sztuk umożliwiające włożenie do aparatu 96 sztuk jednocześnie.

   2. Wirówka z chłodzeniem - 1 sztuka

1. Zakres temperatury wirowania -20 do +40 ºC.

2. Chłodzenie wirówki możliwe również w czasie postoju.

3. Maksymalna prędkość wirowania – do 15 000 obr./min.

4. Automatyczne rozpoznawanie rotora.

5. Ogranicznik prędkości odpowiedni do rotora.

6. Wyświetlacz cyfrowy ukazujący obroty, temperaturę i przeciążenie.

7. Podwójne zaryglowanie pokrywy.

8. Wszystkie parametry jak: obroty, przeciążenie, temperatura, przyśpieszenie i hamowanie mogą być dowolnie nastawiane i mogą być na stałe zaprogramowane.

Wyposażenie dodatkowe
1. Rotor wychyłowy – 72x15 ml.

2. Zawieszki do rotora.

3. Wkłady do zawieszek.

3. Szafa chłodnicza laboratoryjna – 1 sztuka

1. Pojemność:1300-1500 l.
2. Zakres temperatur: 1-15ºC.
3. Dwudrzwiowa, drzwi pełne, obudowa biała.
4. Przybliżone wymiary: wysokość - do 200 cm

a. szerokość - do 160 cm

b. głębokość – do 90 cm

5. Z obiegiem powietrza i z zamkiem.
6. Praca chłodni w tmp. otoczenia +18 + ok. 40 ºC.



IV. Części zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI.  Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia
14 dni od daty podpisania umowy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-mówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

 Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwal-czaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów je potwierdzających.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu    
Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał.2).

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa:

· aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków          o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

· aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykonawca składa:

· polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wymienione powyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność przez osobę/osoby upraw-nioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", dokumenty muszą być w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz 
z ich tłumaczeniem na język polski, przy czym tłumaczenie dokumentów urzędowych winno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone 
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
      Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy zostali zaproszeni do złożenia ofert, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami: 

1. W sprawie przedmiotu zamówienia:
Witold Dereń,  kierownik kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej, tel. 077 5417317,  fax: 077 4575461, w godz. 800 – 1400,

2. W sprawach proceduralnych:

Barbara Mozol, p.o. kierownik Zespołu administracyjno-gospodarczego i zaopatrzenia, tel: 077 5417206, fax: 077 4575461, w godz. 800 – 1400. 

XII. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 7 stycznia 2008 r. 

XIV. Opis przygotowania oferty

1.  Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezen-towania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 

3. Wykaz dokumentów składających się na ofertę

1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru „Oferta” (zał.1 do siwz).

2) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to
z przepisów prawa  lub innych dokumentów rejestrowych.

3) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał. 2).

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty składane przez wykonawcę są jawne, z wyjątkiem dokumentów czy informacji zastrzeżonych, które należy wyszczególnić na druku formularza ofertowego w poz. „zastrzeżone dokumenty”.

Dokumenty niejawne, zastrzeżone, składane w ofercie wykonawca może wydzielić lub złożyć w odrębnej części oferty.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w ter-minie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie, zamkniętym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winne być zaadresowane do zamawiającego, opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, oznaczone: „Oferta przetargowa na dostawę wyposażenia pomiarowego”, i złożone w siedzibie zamawiającego: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

pokój 114 (sekretariat)

w terminie do dnia  8 listopada 2007 r.,  do godz. 12:00 

2) Przez wpływ oferty w terminie rozumie się jej złożenie w miejscu i terminie określonym w pkt. 1, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zło-żeniu oferty z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub dostarczeniem jej do siedziby zamawiającego, ale nie do miejsca określonego w pkt.1.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2007 r., o godzinie 12:30 w siedzibie zama-wiającego, pokój 115. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym informację o wyso-kości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:

· nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

· cena.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1) Oferowana cena to cena brutto oferty obejmująca wszystkie koszty związane z wyko-naniem zamówienia, wraz z  kosztami dostawy sprzętu do siedziby zamawiającego, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez zamawiającego, podana w PLN cyfrowo 
i słownie, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca:

· wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,

· podatek VAT.

2) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji zamówienia.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

           rozliczenia

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walutach obcych, rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w PLN.

XVIII. Kryteria oceny oferty

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:

· oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

· oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

· wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia.

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

	Nazwa kryterium
	Waga %

	Cena 
	100


Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 pkt., pozostałe zostaną przeliczone według wzoru:

minimalna cena oferowana/cena badanej ofertyx100x100%

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta odpowiadająca wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – kryterium ceny.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę 

         w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do zawarcia mowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 

2) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym pismem.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Warunki umowy

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, wzór umowy stanowi  załącznik nr 3.

XXII. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego, przysługują środki ochrony prawnej określone  w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIII. Ogłoszenie wyników przetargu

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.

XXIV. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do pro-tokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub infor-macji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

· zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

· zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

· zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

· zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,20 zł netto, 

· udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

XXV. Załączniki

Zał. nr 1 – formularz ofertowy,

Zał. nr 2 – oświadczenie zgodnie z art. 22  ust. 1 ustawy pzp,

Zał. nr 3 – wzór umowy.

Opole, 09 października 2007 r.








   Z a t w i e r d z a m

    ____________________________
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