[image: image1.jpg]Odpowiedzi dotyczace zapytania do pkt. 20 ogloszonego przetargu na dostawg wyposazenia
pomiarowego ( spektrofotometr)

1) W zapytaniu nie przedstawiono dokfadnosci fotometrycznej przy 2A, tylko przy 0-0,5A i
0.5-1A, lecz wnioskujac po dokltadnosci +/- 0,004 Abs przy 0,5-1A, mozemy zakladaé, ze
przy 2A dokfadnos¢ bedzie mniejsza niz wymagana w naszej specyfikacji : < 0,005

2) Trzymajac si¢ warunkéw zamieszczonych w specyfikacji cheieliby$my otrzymaé sprzet o
poziomie $wiatta rozproszonego: <0,01%T przy dtugosci fali 340nm i 400 nm.

3) W komplecie powinny by¢ 4 kuwety.
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