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Dotyczy przetargu WIW.DA.241/16/2007

LW ofercie podalismy szczegotowe okreslania zamawianego modelu z uwagi na spelnienie
przez ten model naszych potrzeb.

Podanie konfiguracji zmywarki wymagatoby dostosowanie si¢ do charakterystyki zmywarki
z firmy De Ville.

Zamawiana zmywarka ma stuzyé do mycia szkla uzywanego w pracowni chemicznej a
mianowicie : do mycia réznego rodzaju kolb pomiarowych od 50-250 ml, lejkéw szklanych,
zlewek ,szerokich naczyn szklanych, pipet, probowek, cylindrow 50ml-1000ml, ptytek
Petriego oraz drobnego sprzetu takiego jak np. korki roznego rozmiaru. Wymagane jest aby
szklo bylo myte indywidualnie ( odpowiednie dysze na kazdy element wsadu)
Wymagane jest aby byla mozliwosé doprowadzenie wody specjalnie oczyszczanej np.
destylowane;j.

Sterowanie za pomoca programatora z mozliwoscia modyfikacji okreslonych parametréw
procesu.

Czujniki zapewniajace kontrole i regulacje temperatury, zabezpieczenie przed awarig
programu, zatrzymanie programu po przerwie w doplywie pradu.

Wymiary zewn WxSxG 850x600x600mm

2. Komora zmywarki i obieg wody powinny by¢ z wysokogatunkowej stali czyli opornej na
dzialanie agresywnych odczynnikéw ktérych pozostatosci moga znajdowac si¢ w mytym
szkle laboratoryjnym i stosowanych $rodkach myjacych .Okladzina zewnetrzna ze stali
szlachetnej powinna by¢é dostosowana do pracy w laboratorium.

3. Srodek myjacy do mycia szkla laboratoryjnego powinien usuwaé thuszeze, oleje, biatka i
inne zanieczyszczenia i nie zawiera¢ skladnikow fosforowych oraz utleniajacych.

4. Szafka do umieszczania dwoch karnistréw na plyn myjacy oraz neutralizator o wymiarach
WxSxG 850x300x600mm. Dwa poziomy wyciagane na prowadnicach teleskopowych.

5. Waznym elementem jest posiadanie dodatkowego wyposazenia w postaci wézka
transportowego do przechowywania i przewozenia koszy i wkladéw zmywarki posiadajacego
kilka regulowanych pozioméw i 4 blokowane kétka jezdne.

6.Mile widziane jest udzielenie gwarancji na dluzej niz 12 miesigcy.
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