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Wroctaw, dn. 26.11.2007r.

Wojewodzki Inspektorat Weterynarii
ul. Wroctawska 170
45-836 Opole

PROTEST

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawe wyposazenia pomiarowego, nr Ssprawy:
241/16/2007

Na podstawie art. 180 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004, Prawo Zaméwien
Publicznych, niniejszym skladamy protest wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajacego
tj. wyboru oferty firmy SPECTRO-LAB, Al 3-go Maja 2, 00-391 Warszawa, jako oferty
najkorzystniejszej w postgpowaniu na dostawe wyposazenia pomiarowego w Pakiecie nr 20:
Spektofotometr wraz z oprogramowaniem komputerowym — 1 szt.

Zamawiajacy prowadzac przedmiotowe postgpowanie przetargowe w zakresie czynnosci
oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz braku odrzucenia oferty wykonawcy
SPECTRO-LAB, naruszy! postanowienia ustawy - Prawo zaméwien publicznych z dnia
29.01.2004 r. w zakresie:

. art. 89 ust. lpkt 2 ustawy, w wyniku braku odrzucenia oferty wykonawcy
SPECTRO-LAB, w sytuacji, gdy tre$¢ oferty nie odpowiada tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamoOwienia,

. art. 89 ust. 1.pkt 3 ustawy, w wyniku braku odrzucenia oferty wykonawcy
SPECTRO-LAB, w sytuacji, gdy zlozenie takiej oferty stanowilo czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec
innych uczestnikéw postgpowania.

W zwiazku z powyZszym wnosimy 0:

uwzglednienie naszego protestu,

uniewaznienie decyzji wyboru oferty wykonawcy SPECTRO-LAB,

odrzucenie oferty wykonawcy SPECTRO-LAB,

. przeprowadzenie ponownej oceny ofert

. wyboru najkorzystniejszej oferty wéréd zhozonych, nie podlegajacych odrzuceniu ofert.

S

UZASADNIENIE

Po przeanalizowaniu tresci oferty ztozonej przez wykonawce SPECTRO-LAB (Specyfikacja
Techniczna spektrofotometru Genesys 10 Vis firmy Thermo Elektron — strona 9 i 10 oferty
wykonawcy Spectro-Lab), stwierdzam, ze nie odpowiada ona tresci specyfikacji istotnych
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. warunkéw zaméwienia i ww. oferta powinna zosta¢ odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.
* 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Prawo Zaméwieni Publicznych).

W zlozonej ofercie, wykonawca SPECTRO-LAB oferujac spektrofotometr Genesys 10 Vis
firmy Thermo Elektron, nie spetnit obligatoryjnych wymagan Zamawiajacego.

Zapis punktu III. 20 STWZ, posiada brzmienie:
poziom $wiatla rozproszonego < 0,01 % T & 340 nm & 400 nm”.

Dodatkowo Zamawiajacy potwierdzil ww. wymog udzielajac odpowiedzi na pytanie firmy
OMC Envag o nastgpujacym brzmieniu:

Trzymajac si¢ warunkéw zamieszczonych w specyfikacji chcielibySmy otrzymac sprzet o
poziomie $wiatla rozproszonego: < 0,01% T przy dlugosci fali 340 nm i 400 nm”.

Wykonawca SPECTRO-LAB potwierdzit speinianie powyzszego parametru w Specyfikacji
Technicznej spektrofotometru na 9 stronie oferty przetargowej.

Natomiast ogélnodostepny folder producenta firmy Thermo Elektron w jezyku angielskim
(zrédlo: www.thermo.com/com/cda/product/detail/1,1055,1 15128,00.html), podaje warto$é
$wiatla rozproszonego: < 0,1% T przy dlugosci fali 340 nm i 400 nm, co jest wartoscig o
rzad wigksza (gorsza) od wymaganej przez Zamawiajacego (w zalaczeniu przedstawiam
tlumaczony fragment folderu producenta). Parametr ten: poziom $wiatla rozproszonego nie
jest modyfikowalny po etapie produkeji urzadzenia.

Parametr wymagany przez Zamawiajacego nie zostal wigc spetniony, co jest podstawa do
odrzucenia oferty wykonawcy SPECTRO-LAB jako nie odpowiadajgcej tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

Wobec powyzszych faktéw wnioskuje jak na wstepie.
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GENESYS 10 Vis GENESYS 10 UV-Vis GENESYS 10 UV-Vis Scanning

Part Number 335900 Series. | Part Number 335902 Series Part Number 335906 Series throughout the world.

Spectral Bandwidth 50m

Iptical Design Single-beam, grating Split-beam, grating-based. dual detectors
singl o
amp Sou Tungsten-Halogen (1000 hrs.) Xenon (5 years|
(typical service life]
Wavelength
325 - 1100 on 190~ 1100 nm
Accuracy £100m 100m
Aepeatability £050m 05 o
320 x 240 pixel backit LCD, 38" x 28
Range 0.1-3
Accuracy 05% or 0.005 A, ver s
Noise 10 A; < 2mA 8t 2 A, peak-to-peak at 340 nm
Drift 2 mA/hour (after warmup) 1 mA/hour
ay 0.1% nd 400 am 0.1%T at 220, 340, and 400 rm
L. sta Inteface Bi-directional RS232C Bi-directional RS232C (text only): paralel
(rext only) output in HP PCL format (ext and graphics)
Hol 1-position or automatic 6-pasition Cell Holder
Keyboa Membrane keypad
" Absorbance/Transmittance/Concentration Same as Spectronic GENESYS 10 UV-Vis
Standard Curve range scanning
Absorbance Ratio ed: 200 ~ 1000 nm/min
Absorbance Difference ptenval: 1,2,3,5 om
Kinetic Cell Correction
vey Scan (100 nm increments) SmartStart Program :
Muliiwavelength
formance Validation
Test St Jp test parameters www.thermo.com
anguag intouts and operator's manual
an, Spanish, halian [user selectabe)
ttema P 40-column internal graphics
al
e =
n Selected automatically: 100 - 240 Volts
Dimension 300 W x 400D x 250 18'x157" x98)
Weight 86kg(191b)
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Uwierzytelnione tlumaczenie z jezyka angielskiego:

ET

Ttumaczenie fragmentu strony folderu firmy Thermo Elektron.
)
Spectronic, GENESIS 10 Vis, numer 335900-/-
Szerokos¢ wigzki: Snm-/-
Uktad optyczny: Jjednowiazkowy, siatkowy, pojedynczy detektor-/-

Lampa (typowa zywotnos¢): wolframowa-halogenowa (1000 godzin) -/-

Zakres falowy: 352- 1100 nm-/-
Doktadnos¢ falowa: +/- 1,0nm-/-
Powtarzalnos¢ falowa +/- 0,5nm-/-

Wyswietlacz
Zakres fotometryczny:

Odczyt:

Dokladnosé fotometryczna:

Szum:
Stabilno$¢ fotometryczna:

Swiatlo rozproszone:

LCD 320 x 240 pixeli, 3,8 x 2,8 cala-/-
-0,1-3,0A; 0,3 -125%T; +/-9999C-/-
Absorbancji, transmitancji, st¢zenia-/-
0,5% lub 0,005A — ktora wyzsza, do 2A-/-
<1 mA dla 0A; <2mA dla 2A-/-
<2 mA/h (po nagrzaniu lampy) -/-
<0,1%T dla 340 i 400nm-/-

ZA

ZGODNOSC
R At EM

“ia\ mgr Renata Roovers

ul. Wyktadowa 17b, 51-520 Wroctaw
/ _tel. 0605 434 170
o ,

'/;>~’ /

B \ Ttumacz Przysiegly/ Sworn Translator





[image: image5.jpg]Wojewébdzki Ingpekiorat Weterynarii
45-836 OPOLE
ul. Wroctawska 170
tel. 457 50 10, tel./fax 457 54 61
(1)

Opole, dnia 27.11.2007 r.
WIW.DA-241/16/2007

CHEMINST POLSKA
51-642 Wroctaw
ul. Olszewskiego 7

Dot.: Rozstrzygniecia protestu przeciwko czynnosciom Zamawiajacego w
postepowaniu o zaméwienie publiczne p.n.

.Na dostawe wyposazenia pomiarowego postepowanie nr WIW.DA-
241/16/2007 - Spektrofotometr wraz z oprogramowaniem komputerowym -1
szt.

Na podstawie art. 183 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.)
Wojewédzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, po rozpatrzeniu Panstwa
protestu z dnia 26 listopada 2007 r. postanawia:

oddalié protest
UZASADNIENTIE

Zamawiajacy, po dokonaniu ponownej analizy przedtozonych ofert,
uznaje iz nie jest zasadny zarzut Protestujacego, ze oferta zlozZona

przez ,Spectro-Lab”, Al. 3-go Maja 2, 00-391 Warszawa jest
niezgodna z wymogami oraz tres$cia specyfikacji istotnych warunkoéw
zambéwienia (SIWZ). W pozycji 20 SIWZ okreslono bowiem precyzyjnie

wymagania dotyczace spektrofotometru wraz z oprogramowaniem
komputerowym. Tak tez zostat on opisany w zalaczonej specyfikacji
technicznej w ofercie ,Spectro-Lab”.

W zwiazku 2z powyzszym, ze dokumentacja =zalaczona przez firme
»Spectro-Lab” jest zupelna i Zamawiajacy nie ma zastrzezen do jej

tresci.
Wobec powyzszego Zamawiajacy przy dokonywaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty nie naruszyl! przepiséw ustawy Prawo

zaméwien publicznych, stad tez protest podlega oddaleniu.
BEEO U C Z'BN T B:

Od niniejszego rozstrzygniecia nie przystuguje prawo wniesienia
odwotania zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministroéw
z dnia 19 maja 2006 r.w sprawie kwot wartosci zaméwien oraz
konkurséw, od ktérych Jjest wuzalezniony obowigzek przekazywania
ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich
w zwiazku z art. 184 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Opolsk





