WIW.DA-241/16/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 133 000 EURO

na zakup wraz  z dostawą urządzeń diagnostycznych do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu
(WSZ: 33124100-6 – urządzenia diagnostyczne)

I. Zamawiający

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

tel. (077) 4575010, fax (077) 4575461
www.wiw.opole.pl

godziny urzędowania: 700 - 1500

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)                w  trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż z dostawą do siedziby zamawiającego urządzeń diagnostycznych.
1.  Komora laminarna KL01 – 1 szt.

    Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

1) komora laminarna o wysokości 930 mm, szerokości 670 mm, głębokości 500 mm,

2) zaopatrzona w lampę doświetlającą przestrzeń roboczą,

3) zaopatrzona w lampę bakteriobójczą oraz w cyfrowy licznik czasu pracy,

4) blat roboczy wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,

5) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 2 lata,

6) odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,

7) szkolenie pracowników,

8) instrukcja w języku polskim.

2. Dygestorium 3 szt

   Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

1) dygestorium o wymiarach około 1500x900x2400mm
Wymagania:
Blat wykonany z litego spieku ceramicznego z zintegrowanym obrzeżem. W blacie 2 zlewiki ceramiczne o wymiarach około 300x150mm podklejone do blatu od spodu. Ściany boczne komory wyłożone ceramiką kwasoodporną, tylna ściana wykonana z ceramiki wielkogabarytowej. Ściany zewnętrzne wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze. Wylewki wody powlekane chemoodpornym tworzywem. Okno ze szkła hartowanego                      z zabezpieczeniem przed spadkiem szyby, podnoszone. Dolna szafka wentylowana                        o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego przechowywania niebezpiecznych substancji, wyłożona w środku PCV, dodatkowo z kuwetą PP lub z dwiema kuwetami, zawiasy chemoodporne. Gniazda i wyłączniki elektryczne-hermetyczne. Stelaże                             z wysokogatunkowej stali pokryte farbą epoksydową. Listwa armaturowa zawiera zawory wody 2x, cztery gniazda prądowe, gniazdo siłowe 380V (tylko w jednym dygestorium), 2 x wyłącznik siłowy  wentylatora, oświetlenie dygestorium wewnątrz. Wyposażenie dygestorium w czujnik przepływu powietrza. Obecność maskownicy dygestorium do sufitu. Instalacja wodna wykonana z komponentów miedzianych, odprowadzenie ścieków instalacją. Kanał wentylacyjny wykonany z ceramiki wielkogabarytowej. Podłączenie do wentylatorów za pomocą połączeń z odpowiednich materiałów odpornych na działania agresywnych oparów. Wykucie istniejących elementów wraz z usunięciem powstałego gruzu, odtworzenie tylnej ściany oraz bocznych. Wykonanie wylewki w obrębie dygestoriów w odległości około 900 mm od ściany. Wykończenie sufitu, gipsowanie, malowanie. 
Wymagania dodatkowe:

- adaptacja mediów do podłączenia przez autoryzowany serwis, w tym podłączenie do wyciągu wentylacyjnego,

-  koszt transportu i montażu w cenie dygestorium,

-  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

-  odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady minimum 1 rok,

-  szkolenie pracowników,

-  instrukcja w języku polskim

3. Zamrażarka niskotemperaturowa Sanyo MDF-C8V

   Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Zamrażarka niskotemperaturowa do -800C o pojemności 84 litrów. Wykonanie skrzyniowe. Zakres ustawiania temperatury (-600C do -800C). Dokładność regulacji temperatury +/- 10C. Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem temperatury aktualnej oraz ustawionej oraz sygnalizacją stanów awaryjnych pracy zamrażarki. Izolacja ścian zamrażarki wykonana w technologii próżniowej VIP Plus. Wymiary zewnętrzne: wysokość 94,5 cm, szerokość 55 cm, głębokość 69 cm. Wymiary wewnętrzne: wysokość 43 cm, szerokość 40,5 cm, głębokość 49 cm. Rejestrator temperatury z powiadamianiem na telefon komórkowy o stanach awaryjnych.
Wymagania dodatkowe:

- certyfikat jakości,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- rozkład temperatury wykonany w laboratorium akredytowanym,

- termin dostawy do 30 dni od daty podpisania umowy,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

- odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady,

- szkolenie pracowników,

- instrukcja w języku polskim

4. Komora laminarna THERMO

   Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- dwustanowiskowa (szerokość stanowiska pracy około 180 cm),
- dwa silniki wymuszające obieg,

- klasa II bezpieczeństwa,

- palnik gazowy,

- certyfikat jakości,

- szyba opuszczana i podnoszona tylko manualnie,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- termin dostawy 30 dni od daty podpisania umowy,

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

- odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady,
- szkolenie pracowników,

- instrukcja w języku polskim.

5. Zestaw przyścienny do mycia jednokomorowy – 1 szt
Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
Wymiary 750x750x900. Zlew o wymiarach 460cm x 460 cm. Blat wykonany z polipropylenu z podniesionym obrzeżem. W blacie umieszczony jest zlew z polipropylenu. Z blatu wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką zlewozmywakową koloru jasno zielonego. Konstrukcja stołu wykonana z wysokogatunkowej  stali pokrytych proszkową farbą epoksydową na regulowanych nóżkach z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.
 wymagania dodatkowe:

- koszty dostawy w cenie, 
- podanie warunków instalacji,

- podłączenie przez odpowiedni serwis w ramach ceny wraz z odpowiednimi połączeniami do mediów,

- odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady minimum 1 rok,

- instrukcja w języku polskim.

IV. Części zamówienia
   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI.  Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia
1 miesiąc od daty podpisania umowy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-mówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                                 z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów je potwierdzających.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy                  w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu    

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne               z 
art. 22 ust. 1 i 

rt. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2,

2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
rt. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                  o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3)     aktualną informację z KRK w zakresie określonym w 
rt. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków          o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,

4) aktualną informację z KRK w zakresie określonym w 
rt. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

1) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda:

2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne), oferta winna zawierać dokumenty wymienione w dziale IX pkt 1-5 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Wraz z ofertą wspólną winna być przedłożona kopia umowy, porozumienie lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, potwierdzające zawarcie lub wolę zawarcia konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające osobno, że:

1)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3)    nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne                i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą. 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna i budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty składane w języku obcym są składane               z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust.3 ustawy Pzp.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone 
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
      Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści siwz  wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert,              a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami: 

1. W sprawie przedmiotu zamówienia:
Witold Dereń,  kierownik Zakładu  Higieny Weterynaryjnej, tel. 077 4575010, wew. 198, fax: 077 4575461, w godz. 800 – 1400,

2. W sprawach proceduralnych:

Barbara Mozol, kierownik Zespołu administracyjno-gospodarczego i zaopatrzenia, tel: 077 4575010, wew. 206, fax: 077 4575461, w godz. 800 – 1400. 

XII. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia  17 grudnia 2008 r. 

XIV. Opis przygotowania oferty

1.  Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezen-towania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 

Dokumenty składane przez wykonawcę są jawne, z wyjątkiem dokumentów czy informacji zastrzeżonych, które należy wyszczególnić na druku formularza ofertowego w poz. „zastrzeżone dokumenty”.

Dokumenty niejawne, zastrzeżone, składane w ofercie wykonawca może wydzielić lub złożyć w odrębnej części oferty.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie, zamkniętym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winne być zaadresowane do zamawiającego, opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, oznaczone: „Oferta przetargowa na dostawę urządzeń diagnostycznych”, i złożone w siedzibie zamawiającego: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170

pokój 114 (sekretariat)

w terminie do dnia  18 listopada  2008 r.,  do godz. 12:00. 

2) Przez wpływ oferty w terminie rozumie się jej złożenie w miejscu i terminie określonym w pkt. 1, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub dostarczeniem jej do siedziby zamawiającego, ale nie do miejsca określonego w pkt.1.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2008 r., o godzinie 12:30 w siedzibie zama-wiającego, pokój 115. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym informację o wyso-kości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:

· nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

· cena.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1) Oferowana cena to cena brutto oferty obejmująca wszystkie koszty związane z wyko-naniem zamówienia, wraz z  kosztami dostawy sprzętu do siedziby zamawiającego, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez zamawiającego, podana w PLN cyfrowo 
i słownie, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca:

· wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,

· podatek VAT.

2) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji zamówienia.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

           rozliczenia

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walutach obcych, rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w PLN.

XVIII. Kryteria oceny oferty

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:

· oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

· oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

· wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia.

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

	Nazwa kryterium
	Waga %

	Cena 
	100


Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 pkt., pozostałe zostaną przeliczone według wzoru:

minimalna cena oferowana/cena badanej ofertyx100x100%

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta odpowiadająca wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – kryterium ceny.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę 

         w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do zawarcia mowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 

2) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym pismem.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Warunki umowy

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, wzór umowy stanowi  załącznik nr 3.

XXII. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego, przysługują środki ochrony prawnej określone  w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIII. Ogłoszenie wyników postępowania

O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz Prezesa urzędu zamówień publicznych, z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej ceny.

XXIV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

XXV. Załączniki

Zał. nr 1 – formularz ofertowy,

Zał. nr 2 – oświadczenie zgodnie z art. 22 i 24 ust. 1 ustawy pzp,

Zał. nr 3 – wzór umowy.

Opole, 05.11. 2008 r.






         Z a t w i e r d z a m

    ____________________________
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